# Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# АО "ПРЕДПРИЯТИЕ  В - 1336 "

Д А Т Ч И К   С И Л О И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й

# И В Э – 5 0 – 2.5

Техническое описание, руководство по эксплуатации,

паспорт

1336.404176.012РЭ

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………….. 	3

- Назначение ………………………………………………………	….. 	3

- Технические данные    ……………………………………………... 	3

- Состав комплекта    ….…………………………………………….. 	4

- Устройство и работа………………………………...………………	4

- Обеспечение взрывозащищенности……………………………	…..	5

- Маркировка …………………………………………………………	5

- Тара и упаковка …………………..…………………………………	5

- Общие указания……………………………………………………..	6

- Указание мер безопасности ……………………………………	…..	6

- Порядок установки …………………………………………………	6

- Подготовка к работе ……………………………………………	…..	9

- Калибровка ………………………………………………………	…..	9

- Транспортирование и хранение …………………………………	…..	9

- Утилизация ………………………………………………………	…..	9

- Свидетельство о приемке ………………………………………	…..	9

- Гарантийные обязательства ……………………………………	…..	10

Сведения о первичной поверке……………………………….……..	11

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее  техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт предусматривают краткое описание конструкции датчика силоизмерительного  ИВЭ-50-2.5 (далее по тексту - датчик) и определяют условия транспортирования и его хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Датчик предназначен для преобразования силы растяжения и сжатия в пропорциональный нормированный электрический токовый сигнал. Датчик может применяться в различных технологических процессах промышленной автоматизации.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, (С ………………………… -40 ( +50

- относительная влажность воздуха, % …………………………….. до 98

1.3. По степени защищенности от воздействия пыли и воды датчики имеют исполнение IP65 по ГОСТ 14254.

1.4. Датчики устойчивы к воздействию температуры и влажности по группе С4, атмосферного давления по группе Р1 ГОСТ 12997.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Номинальное значение измеряемой силы, тс

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс				 ±10

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс				 ±20

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=30 тс				 ±30

2.2. Максимальное значение наибольшего предела измерений,

после снятия которого сохраняются метрологические

характеристики  датчика, не более, тс

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс				±12.5

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс				±25

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=30 тс				±37.5

2.3. Предельно допустимая нагрузка, превышение которой

приводит к разрушению упругого элемента, не менее, тс

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс				±15

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс				±30

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=30 тс				±45

2.4. Предел допускаемой приведенной погрешности измерения

силы натяжения растяжки не более, % от наибольшего

предела измерения								2,5

2.5. Величина выходного сигнала постоянного тока, мА		4..20

2.6. Напряжение питания, В					15..36

2.7. Потребляемый ток, не более, мА					40

2.8. Габаритные размеры (без подвесов концевых), не более, мм

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс 			230х155х50

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс и Рном=30 тс	270х190х51

2.9. Масса, не более,  кг

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс 				5

- для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс и Рном=30 тс		6

2.10. Срок службы, лет					10

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

3.1. Датчик поставляется в следующей комплектации, указанной в табл.1.

Таблица 1.

| № | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс Iвых=4..20 мА |  |  |
|  | Датчик ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс Iвых=4..20 мА |  |  |
|  | Датчик ИВЭ-50-2.5 Рном=30 тс Iвых=4..20 мА |  |  |
| 2 | Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт 1336.404176.012.ПС | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Датчик состоит из следующих элементов (рис.1.)

1 – электронный блок;

2 – упругий элемент;

3 – обозначение положительного направления силы.

Рис.1 Внешний вид датчика.

4.2. Упругий элемент 2 служит для преобразования измеряемой силы  в пропорциональный электрический сигнал. Внутренняя полость корпуса упругого элемента, с  находящимися в нем тензорезисторами, герметически закрыта.

Под действием измеряемой  силы деформация упругого элемента вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного сигнала, который преобразуется электронным блоком 1 в унифицированный токовый, пропорциональный измеряемой силе.

Маркировка датчика по взрывозащите "1ExibIIAT5".

4.3. Датчик откалиброван таким образом, что отсутствие силы соответствует выходному току 12 мА. Номинальное значение силы в положительном направлении (показано стрелкой на корпусе) соответствует выходному току 20 мА. Номинальное значение силы в отрицательном направлении соответствует выходному току 4 мА.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

В связи с тем, что датчик может быть расположен во взрывоопасной зоне, исполнение датчика  соответствует   требованиям  ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р  51330.10-99.

Взрывобезопасность датчика во вторичном приборе должна обеспечиваться схемными решениями, которые ограничивают ток в цепях питания до искробезопасных параметров и надежную гальваническую развязку искробезопасных цепей от искроопасных.

6. МАРКИРОВКА

6.1. На табличке, прикрепленной к датчику, нанесены следующие знаки и надписи:

- краткое наименование датчика: ИВЭ-50-2.5;

- маркировка датчика по взрывозащите по ГОСТ Р 51330.0-99.

- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- знак соответствия по ГОСТ Р50460.

- год выпуска.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Упаковывание производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 (С и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

7.2. Перед упаковыванием разъем закрывается заглушкой.

7.3. Датчик помещается в упаковочную тару вместе технической документацией.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

8.1. При распаковке проверить комплектность в соответствии с паспортом на  датчик. В паспорте указать дату ввода датчика в эксплуатацию.

9. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. По степени защиты человека от поражения электрическим током датчик относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

9.2. Замену, присоединение и отсоединения датчика от объекта производить при отключенном питании.

9.3. Не допускается эксплуатация датчика при нагрузках, превышающих верхний предел измерений.

9.4. Эксплуатация датчика должна производиться согласно требованиям главы 7.3. ПУЭ, главе 3.4. ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

9.5. В процессе эксплуатации не допускается разборка и ремонт датчиков, которые могут производиться только на заводе-изготовителе.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1. В месте установки датчика сила, действующая на датчик, не должна превышать 10 тс (для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс) или 20 тс (для датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс).

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рис. 3.

(а)

(б)

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры

а – датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=10 тс, б – датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=20 тс

Рис. 3в. Габаритные и присоединительные размеры

датчика ИВЭ-50-2.5 Рном=30 тс

10.2. Подсоединение к вторичному прибору производится в соответствии со схемой подключений при отключенном питании.

10.3. Схема  подключения датчика к внешним цепям  показана  на рис. 4

Рис. 4. Схема  подключения датчика.

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

11.1. Ознакомьтесь с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

11.2. Осмотрите датчик и убедитесь в отсутствии механических повреждений и неисправностей.

11.3. Проверьте состояние разъемных соединений, чистоту контактных соединений,  целостности кабельных связей.

12. КАЛИБРОВКА

12.1. Калибровка датчика осуществляется в соответствии с методикой поверки МП 35924-07.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

13.1. Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в том числе и воздушным транспортом.

13.2. Условия транспортирования датчика в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

13.3. Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

14.1. Датчик не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

14.2. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке датчика на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

14.3. Датчик для утилизации демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик  силы ИВЭ-50-2.5  Рном___тс №_____________ соответствует конструкторской документации  и признан  годным  для  эксплуатации.

# Дата выпуска ____________________________________

# Контролер ОТК ___________________________________

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика конструкторской документации  при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

16.2. При обнаружении неисправности изделия в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки изделия предприятию - изготовителю по адресу:

# 614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

# или авторизованному представителю. Перечень представителей можно узнать на официальном сайте предприятия www.v-1336.ru

# коммерческий отдел: (342) 258-11-36, 258-12-36;

# производственный отдел: (342) 240-36-06;

# отдел сервисного обслуживания (342) 240-38-27

# факс: (342) 258-13-36

# Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________

____________________             _____________________________

подпись                         				Ф.И.О.

СВЕДЕНИЯ  О ПЕРВИЧНОЙ  ПОВЕРКЕ

Действительно до

“_____”______________20

Средство измерений:                    Датчик  силы    ИВЭ-50-2.5 Рном ___ тс

заводской   № ______________________

принадлежащее:   Изготовитель  АО  “Предприятие В-1336”

поверено и на основании результатов первичной поверки  признано

годным  к применению  по  классу             _______________ %

М.П.

Поверитель  _________________              "_____"______________ 20    г.

# Text boxes

2

1

3