РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Газоанализаторы

ИВЭ-50-4

(модель ИВЭ-50-4 .6)

Руководство по эксплуатации

1336.413311.003-06РЭ

Пермь

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3

1.1 Назначение	3

1.2 Метрологические и технические характеристики	4

1.3 Состав изделия	5

1.4 Устройство и работа	6

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	8

1.6 Маркировка и пломбирование	8

1.7 Упаковка	8

1.8 Обеспечение взрывозащищенности	8

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10

2.1 Общие указания	10

2.2 Обеспечение взрывозащищенности при установке	10

2.3 Пусконаладочные работы	11

2.4 Градуировка	12

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	13

3.1 Указание мер безопасности	13

3.2 Порядок технического обслуживания	13

3.3 Обеспечение взрывозащищенности при ремонте	13

3.4 Замена сенсора	14

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	14

5 УТИЛИЗАЦИЯ	14

ПРИЛОЖЕНИЕ А	15

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	16

ПРИЛОЖЕНИЕ В	17

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	19

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	21

Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации газоанализаторов ИВЭ-50-4.6.

Необходимо учесть, что постоянное техническое совершенствование газоанализаторов ИВЭ-50-4.6 может привести к непринципиальным расхождениям между конструкцией, схемой и текстом сопроводительной документации.

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение

Газоанализаторы ИВЭ-50-4.6 предназначены для непрерывного измерения содержания горючих газов, токсичных газов в воздухе рабочей зоны и передачи измеряемой величины по GSMканалу (протокол MQTT)в системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

Газоанализаторы ИВЭ-50-4.6 являются стационарными приборами непрерывного действия, соответствуют требованиямТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Область применения – взрывоопасные зоны согласно маркировке взрывозащиты 1Exdb [ib] IIBT5 по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),  ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок химических производств, производств нефте-газодобычи и транспортирования нефтепродуктов и газов согласно нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, а также производств, влияющих на состояние здоровья людей и экологическое состояние окружающей среды.

Газоанализаторы подлежат поверке согласно МП 1336.413311.003МП. Интервал между поверками – 1 год.

ГазоанализаторыИВЭ-50-4.6(далее по тексту - газоанализаторы) состоят из преобразователя и блокасенсораобнаружения горючих или токсичных газов.

Дисплей газоанализаторов отображает следующие данные:

- результат измерений содержания определяемого компонента, химическую формулу и единицы измерений;

Выходными сигналами газоанализаторов являются:

- показания цифрового дисплея;

- цифровой сигнал, передача измеряемой величины по GSMканалу (протокол MQTT).

## 1.2 Метрологические и технические характеристики

1.2.1	Диапазоны измеряемых компонентов и пределы допускаемой основной приведенной и дополнительной погрешности соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой приведенной основной погрешности, % | Предел дополнительной приведенной погрешности измерений при изменении температуры окружающей среды на каждые 10°C, в долях от основной приведенной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % НКПР (% Об.) | Млн-1 (мг/м3) |  |  |
| Оптический инфракрасный сенсор |
| Метан CH4 | 0…100(0…4.4) |  | ±5 | 0,5 |
| Пропан C3H8 | 0…100 (0…1.7) |  | ±5 | 0,5 |
| Электрохимический сенсор |
| Сероводород H2S |  | 0…7,1 (0…10) 0…25 (0…35,5) 0…50(0…71) 0…100 (0…142) | ±15 | 0.5 |
| Аммиак NH3 |  | 0…84,5 (0…60) 0…100 (0…71) | ±15 | 0.5 |
| Монооксид углерода CO |  | 0…50 (0…58,5) 0…100 (0…117) 0…200 (0…234) | ±15 | 0.5 |
| Диоксид азота NO2 |  | 0…10 (0…19,3) 0…20 (0…38,6) | ±15 | 0.5 |

1.2.2	Номинальное время установления показаний газоанализаторов по уровню 0,9

Т0,9ном не более, с:

- с сенсором оптическим			30,

- с сенсором электрохимическим		60.

1.2.3	Измерительные каналы выдерживают перегрузку, вызванную выходом содержания измеряемых компонентов, за пределы 100 % от верхнего значения диапазона измерений в течение 10 мин. Время восстановления показаний газоанализаторов после перегрузки не превышает, с:

- с сенсором оптическим			10,

- с сенсором электрохимическим		60.

1.2.4	Время прогрева измерительного канала газоанализаторов не более 30 мин.

1.2.5	Газоанализаторы устойчивы и прочны к воздействию повышенной влажности до 95 % при температуре 35oС, соответствующей условиям эксплуатации и транспортирования.

1.2.6	Газоанализаторы прочны к воздействию синусоидальной вибрации по группе F3 ГОСТ Р 52931-2008, соответствующей условиям транспортирования.

1.2.7Источник питания: литиевая батарея (2 элемента питания CR34615).

1.2.8	Газоанализаторы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C.

1.2.9	Газоанализаторы имеют маркировку взрывозащиты:

ИВЭ-50-4(CH4, C3H8)			1Exdb [ib] IIBT5;

Выходные искробезопасные параметры на сенсор: Uo:5В; Io:385мА; Po: 0,62 Вт; Lo: 1,3 мГн; Co:60мкФ;

Входные искробезопасные параметры сенсора: Ui:5В; Ii:450мА; Pi:0,75Вт; Li:0мГн; Ci:38,8мкФ.

ИВЭ-50-4(H2S, CO, NH3, NO2)	1Ex db [ib] IIB T5;

Выходные искробезопасные параметры на сенсор: Uo:5В; Io:385мА; Po: 0,62 Вт; Lo: 1,3 мГн; Co:60мкФ;

Входные искробезопасные параметры сенсора: Ui:5В; Ii:450мА; Pi:0,75Вт; Li:0,2 мГн; Ci:40мкФ.

1.2.10	Газоанализаторы обеспечивают круглосуточную непрерывную работу с перерывами на техническое обслуживание.

1.2.11	По защищенности от влияния пыли и воды конструкция газоанализаторов соответствует степени защиты IP 66 по ГОСТ 14254-96.

1.2.12	Врежиме измерений содержания определяемого компонента газоанализаторы обеспечивают постоянный контроль своей работы и формируют сообщение о неисправности с выводом соответствующей информации на экран.

1.2.13	Средняя наработка на отказ газоанализаторов с учетом технического обслуживания, регламентируемого настоящим РЭ, составляет 10000 часов.

1.2.14	Средний срок службы не менее 10 лет.

1.2.15	Габаритные размеры и масса составных частей газоанализатора не более, мм: длина 400, ширина 150, высота 150, масса, не более 2,5 кг.

## 1.3 Состав изделия

1.3.1	Типовой комплект поставки газоанализаторов приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Модель ИВЭ-50-4.6 | 1336.413311.003-06 | 1 |
| Руководство по эксплуатации* | 1336.413311.003-06РЭ | 1 |
| Методика поверки* | 1336.413311.003МП | 1 |
| Паспорт | 1336.413311.003ПС | 1 |

* - на комплект датчиков входящих в состав “Комплекса измерительного ИВЭ-50” один экземпляр

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1	Конструктивно газоанализаторы представляют собой взрывонепроницаемую оболочку, состоящую из корпуса и двух завинчивающихся крышек.

На внешней стороне корпуса расположен антенный ввод и присоединенный блок сенсора. Внутри – плата индикации и управления, дисплей для отображения результатов измерений, герконы управления.

Газоанализаторы ИВЭ-50-4.6 являютсяуниверсальными устройствами для визуализации сигналов загазованности, принимаемых от газовых сенсоров и дальнейшей передачи этих сигналов на внешнее оборудование автоматического контроля и сигнализации. Результаты измерений содержания определяемых компонентов отображаются на дисплее и передаются по GSMканалу (протокол MQTT).

1.4.2	Блок сенсора состоит из корпуса Рис.2, внутри которого находится сенсор электрохимического или оптический инфракрасного типа. Специальный защитный фильтр обеспечивает необходимую защиту сенсора от пыли и повышенной влажности окружающей среды, а также выполняет функцию калибровочной камеры.

## 1.5Средства измерений, инструмент и принадлежности

Газоанализаторы как средство измеренийпериодически подвергаютсяповерке по специальному документу 1336.413311.003МП.В этом документе указаны средства измерений, предназначенные для поверки. Других специальных средств не требуется.

## 1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1	На корпусе газоанализаторов нанесены следующие знаки и надписи:

- наименование изготовителя или его товарный знак;

- обозначение типа электрооборудования;

- знак Ex, указывающий, что электрооборудование соответствует стандартам на взрывозащиту конкретного вида;

- обозначение вида взрывозащиты;

- обозначение группы электрооборудования;

- обозначение температурного класса;

- серийный номер газоанализатора по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- предупредительная надпись;

- знак органа сертификации;

- диапазон рабочих температур;

- степень защиты по ГОСТ 14254-96;

- год изготовления газоанализатора.

## 1.7 Упаковка

1.7.1	Упаковка газоанализаторов производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 30°C при относительной влажности до 80% и при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.7.2	Техническую документацию помещают в чехол из полиэтиленовой пленки.
Газоанализатор и монтажные части укладываются в транспортную тару: деревянные или фанерные ящики. Свободное пространство между коробками заполнено амортизационным материалом.

## 1.8 Обеспечение взрывозащищенности

1.8.1	Газоанализаторы являются стационарными одноканальными приборами непрерывного действия, выполняются в соответствии с требованиямиТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» имеют вид взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» и маркировкой взрывозащиты 1Exdb [ib] IIBT5 по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),  ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999).

1.8.2	В приложении В представлены сборочный чертеж общего вида рис. В1 и чертеж средств взрывозащиты газоанализатороврис. В2. Реализация этих решений обеспечивается выполнением следующих требований:

- заключением токоведущих частей газоанализаторов во взрывонепроницаемую оболочку со щелевой взрывозащитой в местах сопряжения деталей и узлов взрывонепроницаемой оболочки, способную выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Сопряжения деталей на чертежах обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной длины щелей, шероховатости поверхностей, образующих взрывонепроницаемые соединения, числом полных неповрежденных непрерывных ниток резьбы, осевой длины и шага резьбы для резьбовых взрывонепроницаемых соединений – согласно требованиям ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998);

- ограничением температуры нагрева наружных частей оборудования, не более 100(С;

- дополнительно для сохранения средств взрывозащиты антенного ввода следует использовать специальный герметик CRV-FIRE (или нанести тонким слоем смазку ЦИАТИМ-221);

- предохранением от самоотвинчивания всех болтов, крепящих детали, обеспечивающих взрывозащиту газоанализаторов, а также токоведущих и заземляющих зажимов с помощью пружинных шайб или контргаек;

- выполнением требований высокой механической прочности газоанализаторов по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);

- применением электрохимических сенсоров типа H2S/М-100 или сертифицированных оптических инфракрасных сенсоров МИП ВГ-02сертификат соответствия № ТС RUC-RU.ГБ05.В.00881, подключаемых через барьеры искрозащиты;

# 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1 Общие указания

2.1.1	При получении газоанализатора проверьте комплектность в соответствии с паспортом.

2.1.2	В паспорте газоанализатора укажите дату ввода в эксплуатацию.

В паспорт рекомендуется включать сведения, касающиеся эксплуатации газоанализатора:

- записи по обслуживанию с указанием имевших место неисправностей и их причин;

- данные периодического контроля основных технических характеристик;

- данные о поверке газоанализатора;

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе газоанализатора и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем. Все пожелания по усовершенствованию конструкции газоанализатора следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

2.1.3 	Проверку газоанализаторов рекомендуется проводить перед вводом в эксплуатацию, а затем – каждые шесть месяцев, или с периодичностью, установленной правилами проведения работ, действующими в организации.

2.1.4	Все операции по хранению, транспортированию, поверке и эксплуатациигазоанализаторавыполняйте с соблюдением требований по защите от статического электричества.

## 2.2Обеспечение взрывозащищенности при установке

2.2.1	Определение мест установки.

Газоанализаторы могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно главе 7.3 ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002(МЭК 60079-14:1996). При выборе наиболее правильного и оптимального места установки газоанализаторов рекомендуется:

- определите ожидаемые источники утечки газов;

- примите во внимание такой фактор как наличие взрывоопасной или токсичной концентрации определяемого газа в рабочей зоне.

- выберите такое место и положение для монтажа, чтобы дисплей газоанализатора был виден персоналу, находящемуся в пределах защищаемой зоны, а для обслуживания прибора имелся бы свободный доступ;

- электрическое подключение производите при отключенном питании, в момент установки не подвергайте газоанализаторы трению или ударам, способным вызвать искрообразование;

- механическое крепление газоанализатора осуществите с помощью U-образных болтов;

- корпус газоанализатора закрепите в месте его размещения вертикальным образом, блок сенсора должен быть сориентирован перпендикулярно вниз по отношению к земле;

Газоанализатор разместите на объекте эксплуатации вблизи возможных мест возникновения загазованности. При этом для «летучих» соединений и газовыхсмесей (например – метан, водород, аммиак и прочие) устройство целесообразно будет расположить в зоне над предполагаемой областью появления контролируемого газа, а для смесей «тяжелее воздуха» (диоксид углерода, кислород, сероводород и др.) – наоборот, под областью возможной утечки газовой смеси.

2.2.3	Порядок подключения батареи.

- Выкрутите стопорный винт крышкигазоанализатора батарейного отсека и открутите ее против часовой стрелки рукамиили с помощью разводного ключа, вставив его в пазы крышки.Осторожно! Не повредите покрытие изделия.

- Открутите фиксатор батарей против часовой стрелки, как показано на рис. 4, извлекитебатареи отключив провода от разъемов.

- Отожмите отверткой подпружиненные контакты разъемовна плате питания преобразователя и подключите к соответствующим контактам провода от новых батарей. На рисунке 4 показан вариант подключения новых элементов питания.

Рис.4Подключение новых элементов питания

- Закрутите крышку, используя гаечный ключ для доводки резьбы.

- Зафиксируйте отверткой стопорный винт съемной крышки преобразователя.

## 2.3 Пусконаладочные работы

2.3.1	Проверка работоспособности.

Перед проведением проверки работоспособности газоанализатора убедитесь в том, что процедуры установки и подключения выполнены надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего руководства. При этом дополнительно проверьте следующие контрольные моменты:

- дополнительные аксессуары для защиты сенсора и градуировки газоанализатора – защитный кожух или градировочный комплект,установлены соответствующим образом и находятся в рабочем состоянии.

Перед проведением поверки или градуировки, газоанализаторы необходимо выдерживать во включенном состоянии не менее 60 мин.

## 2.4 Градуировка

2.4.1 Общие указания для градуировки газоанализатора:

- убедитесь в том, что прибор находится в нормальном режимефункционирования, иотсутствуют механические повреждения корпуса и оптических элементов;

- проверьте наличие достаточного количества поверочных газовых смесей ПГС.

2.4.2	Установка нуля и градуировка газоанализаторов.

Установку нуля и градуировку газоанализаторов можно произвести с помощью магнита. Для этого:

- убедитесь в отсутствии загазованности в воздухе рабочей зоны газоанализатора;

- поднесите в режиме измерениямагнит к значку  до тех пор, пока показания на дисплеене начнут мигать с периодом 1 сек.

- продуйте воздухом, в течение не менее 30 сек;

- поднесите магнит к значку до тех пор, пока на дисплее не появится формула измеряемого компонента;

- дождитесь результата установки нуля:

Результат: 	 - установка нуля прошла успешно.

- ошибка во время выполнения операции.

- для перехода к градуировке необходимо удерживать магнит у значка  до тех пор, пока не отобразится вторая страница;

- установите необходимое значение ПГС, для этого поднесите магнит либо к  либо к ;

- продуйте поверочной газовой смесью ПГС, в течение не менее 30 сек;

- поднесите магнит к значку до тех пор, пока на дисплее не появится формула измеряемого компонента;

- дождитесь результата градуировки:

Результат: 	 - градуировка прошла успешно.

- ошибка во время выполнения операции.

Градуировку и контроль ее стабильности необходимо проводить каждый раз после замены сенсора.

# 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

## 3.1 Указание мер безопасности

3.1.1	К эксплуатации газоанализаторов допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.1.2	Для защиты от поражения электрическим током все ремонтные работы и профилактическое обслуживание проводить при отключенном питании.

## 3.2 Порядок технического обслуживания

Техническое обслуживание производится с целью обеспечения нормальной работы газоанализаторов в течение его срока эксплуатации.

Техническое обслуживание должно проводиться подготовленными лицами, знающими правила техники безопасности при работе с электроустановками во взрывоопасных зонах, изучившими настоящее РЭ, аттестованными и допущенными к работе с этими изделиями.

Рекомендуемые сроки проведения работ технического обслуживания:

- внешний осмотр – раз в 6 месяцев;

- периодическая проверка работоспособности – раз в 6 месяцев;

- очистка блока сенсора – ежегодно;

- замена блока сенсора – по мере необходимости.

Внешний осмотр и периодическая проверка работоспособности проводятся на месте эксплуатации газоанализаторов.

При внешнем осмотре необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений газоанализаторов и загрязнений, которые могут повлиять на работоспособность.

Периодическая проверка работоспособности включает в себя проверку нулевых показаний и чувствительности газоанализатора.

При проведении проверки необходимо подать ПНГ (нулевой воздух или азот высокой чистоты) и ПГС с концентрацией от 25 до 75 % диапазона измерений определяемого компонента.

Очистка блока сенсоров или его замена должны проводиться во взрывобезопасной зоне при выключенных газоанализаторах.

## 3.3Обеспечение взрывозащищенности при ремонте

3.3.1 При ремонте газоанализаторов необходимо учитывать требованияТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка оборудования, используемого во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).

3.3.2 Ремонт взрывозащищенного оборудования должен проводиться на предприятии-изготовителе или в специализированных организациях, имеющих техническую документацию на изделие и специалистов, прошедших обучение на предприятии-изготовителе.

## 3.4 Замена сенсора

Для замены сенсора газового в случае возможной неисправности обесточьтепитание газоанализатора. Замена чувствительного элемента (сенсора) на такой же сенсор аналогичного типа (п.п. 1.8.2, 1.8.3) может быть произведена в следующей последовательности:

- выкрутите против часовой стрелки защитный фильтр;

- выкрутитепротив часовойстрелки гайку, фиксирующую сенсор;

- вытащите используемый сенсор, и замените егочувствительным элементом аналогичного образца;

- закрепите вновь установленный сенсор гайкой;

- закрутите обратнозащитный фильтр;

- убедитесь в работоспособности газоанализатора.

После замены сенсора произведите проверку работоспособностиповерочными газовыми смесями, при необходимости произвести градуировку иповерку.

# 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1    Газоанализаторы, упакованные в соответствии с настоящим РЭ, могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными газоанализаторами от атмосферных осадков.

При транспортировании самолетом газоанализаторы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки газоанализаторов, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д. Газоанализаторы, упакованные в соответствии с ТУ, в течение гарантийного срока хранения должны храниться согласно группе 1Л по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей.

4.2    Ожидаемый средний срок службы газоанализаторов – не менее 10 лет.Средняя наработка на отказ То – не менее 10000 ч.

# 5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1	Для утилизации газоанализатор демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырье предприятий.

5.2	Газоанализатор не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

5.3	Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке газоанализатора на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Структурная схема полного наименования газоанализаторов

ИВЭ-50-4 .6-XXX (MAX)

1	2      3

1 – Сокращенное наименование газоанализатора.

2 – Код газа, на который откалиброван газоанализатор по таблице A1.

Таблица A1

| Код | Газ |
| --- | --- |
| CH4 | CH4(метан) в % или %НКПР |
| C3H4 | C3H8 (пропан) в % или %НКПР |
| H2S | H2S (сероводород) в млн-1 или мг/м3 |
| NH3 | NH3 (аммиак) в млн-1 или мг/м3 |
| CO | CO (монооксид углерода) в млн-1 или мг/м3 |
| NO2 | NO2(диоксид азота) в млн-1 или мг/м3 |

3 –Максимальная концентрация определяемого газа. (Для горючих – %НКПР, для токсичных – Млн-1).

График чувствительностигазоанализаторов ИВЭ-50-4.6-CH4 к другим углеводородам:

Рис. A1 – Типичная чувствительность газоанализаторов ИВЭ-50-4

с сенсором CH4 к другим углеводородам

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Перечень газов, определяемых газоанализаторами ИВЭ-50-4.6-CH4(100):

1.		Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

2.		Топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86

3.		Бензин автомобильный

4.		Бензин Б-70

5.		Бензин «Калоша»

6.		Бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013

7.		Газовый конденсат

8.		Гексан

9.		Гептан

10.	Бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002

11.	Керосин по ТУ 38.71-5810-90

12.	Бензол

13.	Бутан

14.	Бутадиен-1,3

15.	Бутилен (изомеры)

16.	Бутанол

17.	Водород

18.	Водяной газ

19.	Винилхлорид

20.	Газы углеводородные сжиженные ГОСТ 27578-87

21.	Газ природный топливный сжатый ГОСТ 27577-2000

22.	Дивинил

23.	Диоксан

24.	Дихлорэтан

25.	Диэтиловый эфир

26.	Изобутан

27.	Изобутанол

28.	Изобутилен

29.	Изопентан

30.	Изопропанол

31.	Изопрен

32.	Коксовый газ

33.	Ксилол

34.	2-метил-2-пропанол

35.	Амилен (изомеры, пентены)

36.	Ацетилен

37.	Ацетон

38.	Ацетальдегид

39.	Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013

40.	Метанол

41.	Метан

42.	Метилэтилкетон, этилметилкетон

43.	Окись пропилена

44.	Монооксид углерода

45.	Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил)

46.	Нитрил уксусной кислоты (ацетонитрил)

47.	Диоксид углерода

48.	Оксид этилена

49.	Октан

50.	Пары нефти и нефтепродуктов

51.	Пентан

52.	Петролейный эфир

53.	Формальдегид

54.	Этанол

55.	Этилбензол

56.	Этилен

57.	Этан

58.	Циклогексан

59.	Бутилацетат

60.	Этилацетат

61.	Метилацетат

62.	Уксусная кислота

63.	Толуол

64.	Стирол

65.	Скипидар

66.	Пропан

67.	Пропиловый спирт

68.	Пропилен

69.	Попутный нефтяной газ

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Габаритные размеры

Рис. В1 – ИВЭ-50-4.6

Чертеж средств взрывозащиты газоанализатора

Рис. В2 – ИВЭ-50-4.6

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Режимы работы:

- Инициализация:

- Версия ПО:

- Максимальная базовая концентрация (%НКПР, ppm):

- Единицы измерения «Unit», индикатора:

- Формула измеряемого компонента:

- Основная работа:

Статусы:

- связь по беспроводной сети (868 МГц),

- низкий заряд батареи,

- обновление данных,

- обнаружены ошибки в работе датчика.

Управление:

- 	вход в конфигурацию

(удерживать до состояния мигания показаний на дисплее )

- 	1) Перезагрузка (удерживать до индикации )

2) Выключение (удерживать до индикации )

Примечание: Включение (удерживать до индикации  любой из герконов)

- 	включение отображения уровня сигнала беспроводной сети с периодом 2 сек

(удерживать до индикации формулы газа )

Примечание: Индикация уровня сигнала беспроводной сети отключается автоматически через 2 минуты. Диапазон от 0 до 100. Чем меньше значение, тем лучше качество связи. Оптимальный качество достигается на диапазоне (50…80)

- 	включение отображения напряжения батареи в мВ с периодом 2 сек

(удерживать до индикации формулы газа )

Примечание: Индикация напряжения батареи отключается автоматически через 2 минуты.

- Диагностика:

- Индикация  - инициализация сенсора, или измеряемый компонент не определен.

- Индикация «Er01»  - отсутствует связь с беспроводным контроллером. (Рекомендация: обратиться в сервис по ремонту).

- Индикация «Er02»  - отсутствует связь с сенсором газа.

(Рекомендация: заменить неисправный сенсор).

- Конфигурация: (символ «» отображает номер страницы).

- Установка нуля (стр. 1):

Управление:

- переход на калибровку по ПГС.

- «Уст. 0» (удерживать до индикации формулы газа )

Результат: 	 - установка нуля прошла успешно.

- ошибка во время выполнения операции.

- Калибровка по ПГС (стр. 2):

Управление:

- переход на установку единиц измерения.

- «Уст. 50 %» (удерживать до индикации формулы газа )

- увеличение калибровочного значения ПГС.

- уменьшение калибровочного значения ПГС.

Результат: 	 - калибровка прошла успешно.

- ошибка во время выполнения операции.

- Установка единиц измерения (стр. 3):

Управление:

- выход из конфигурации (настройки применяются).

- переход на установку максимальной концентрации.

- увеличение параметра.

- уменьшение параметра.

| Параметр “U” (Unit) | Горючие (CH4, C3H8) | Токсичные (H2S, CO, NH3, NO2) |
| --- | --- | --- |
| U-0 | % НКПР | млн-1 |
| U-1 |  | мг/м3 |

Примечание: Параметр “U” влияет только на отображаемую концентрацию на дисплее. По GSM каналу (протокол MQTT)передается базовая концентрация: % НКПР, млн-1, на которую данный параметр не влияет.

- Установка максимальной базовой концентрации:

Управление:

- выход из конфигурации (настройки применяются).

- увеличение параметра.

- уменьшение параметра.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Согласно ГОСТ 30852.19-2002, ГОСТ 12.1.005-88, ВСН 64-86

рекомендуется устанавливать пороги, указанные в таблице ниже

| Измеряемый компонент | Порог 1 | Порог 2 |
| --- | --- | --- |
| Метан CH4 | 20 % НКПР | 50 % НКПР |
| Пропан C3H8 | 20 % НКПР | 50 % НКПР |
| Сумма углеводородов ∑(С2-С10) | 300 мг/м3 | 900 мг/м3 |
| Сероводород H2S | 10 мг/м3 | 20 мг/м3 |
| Аммиак NH3 | 20 мг/м3 | 60 мг/м3 |
| Монооксид углерода CO | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 |
| Диоксид азота NO2 | 2 мг/м3 | 10 мг/м3 |

# Text boxes

Рис.1 Общий вид газоанализатора ИВЭ-50-4.6

Антенна

Кронштейн

крепления

Дисплей

Батарейный отсек

Блок

сенсора

Корпус

1

Рис. 2 Конструкция блока сенсора

1 – корпус	3 – сменный сенсор

2 – защитный фильтр	4 – кабель подключения

3

4

2

Фиксатор батарей