# Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# АО "ПРЕДПРИЯТИЕ  В - 1336 "

Д А Т Ч И К   С И Л Ы

# И В Э – 5 0 – 1

Pном=1тс, Iвых=(4-20)мА

Техническое описание, инструкция по эксплуатации,

паспорт

1336. 137. 00.00-01.ПС

2008 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………….. 	3

- Назначение ………………………………………………………	….. 	3

- Технические данные    ……………………………………………... 	3

- Состав комплекта    ….…………………………………………….. 	4

- Устройство и работа………………………………...………………	4

- Обеспечение взрывозащищенности……………………………	…..	5

- Маркировка …………………………………………………………	5

- Тара и упаковка …………………..…………………………………	6

- Общие указания……………………………………………………..	6

- Указание мер безопасности ……………………………………	…..	6

- Порядок установки …………………………………………………	6

- Подготовка к работе ……………………………………………	…..	8

- Калибровка ………………………………………………………	…..	8

- Транспортирование и хранение …………………………………	…..	10

- Утилизация ………………………………………………………	…..	10

- Свидетельство о приемке ………………………………………	…..	11

- Гарантийные обязательства ……………………………………	…..	11

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее  техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт предусматривают краткое описание конструкции датчика силы  ИВЭ-50-1 (далее по тексту - датчик), определяют условия транспортирования и его хранения, а так же правила эксплуатации, регулировки и настройки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Датчик  предназначен для измерения силы натяжения нагруженной растяжки гидравлического трубного ключа , при условии, что сила, возникающая в месте установки датчика, не превышает 1 тс.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, (С ………………………… -40 ( +50

- относительная влажность воздуха, % …………………………….. до 98

1.3. По степени защищенности от воздействия пыли и воды датчики имеют исполнение IP65 по ГОСТ 14254.

1.4. Датчики устойчивы к воздействию температуры и влажности по группе С4, атмосферного давления по группе Р1 ГОСТ 12997.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Наибольший предел измеряемой силы натяжения

растяжки , не более, тс ……………………………………………...	1.0

2.2. Максимальное значение наибольшего предела измерений

после снятия которого сохраняются метрологические

характеристики  датчика, не более, тс ……………………….…	1.25

2.3. Предельно допустимая нагрузка, превышение которой

приводит к разрушению упругого элемента, не менее, тс …....	1.5

2.4. Предел допускаемой приведенной погрешности измерения

силы натяжения растяжки не более, % от наибольшего предела

измерения ……………………………....………………………….. 1.5

2.5. Величина выходного сигнала постоянного тока, мА …………4-20

2.6. Напряжение питания , В …………………………….………….14-36

2.7. Потребляемый ток, не более, мА…………………………………40

2.8. Габаритные размеры, не более, мм …………………….... 240(110(125

2.9. Масса , не более,  кг …………………………………………….	3

2.10. Средний срок службы, лет ……………………………………..	10

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

3.1. Датчик поставляется в следующей комплектации, указанной в табл.1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик ИВЭ-50-1 Рном=1тс, Iвых=(4-20)мА | 1 |  |
| 2 | Кабель связи с датчиком, 20 метров | 1 | Длина кабеля согласовывается с Заказчиком |
| 3 | Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт 1336.137.00.00-01.ПС | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4 .1. Датчик состоит из следующих элементов (рис.1.)

1 – упругий элемент;

2 – концевая подвеска;

3 – электронный блок;

Рис.1 Внешний вид датчика

4.2. Натяжение растяжки определяет силу, действующую через концевую подвеску  на упругий элемент. Упругий элемент 1 служит для преобразования измеряемой силы  в пропорциональный электрический сигнал. Внутренняя полость корпуса упругого элемента, с  находящимися в нем тензорезисторами, герметически закрыта с помощью герметика и резиновых прокладок.

Под действием измеряемой  силы деформация упругого элемента вызывает изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к разбалансу тензомоста и появлению выходного сигнала, который преобразуется электронным блоком 3 в унифицированный токовый, пропорциональный измеряемой силе.

Маркировка датчика по взрывозащите "1ExibIIAT5 в комплекте ИВЭ-50".

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

В связи с тем, что датчик расположен во взрывоопасной зоне, исполнение датчика, и функциональных узлов прибора ИВЭ-50-П, обеспечивающих взрывозащищенность,  соответствует   требованиям  ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р  51330.10-99.

Взрывобезопасность датчика обеспечивается схемными решениями, которые ограничивают ток в цепях питания до искробезопасных параметров и надежную гальваническую развязку искробезопасных цепей от искроопасных.

Реализация этих решений обеспечивается выполнением следующих требований:

1. Питание датчика до искробезопасных значений тока ограничивается резистором, а напряжение стабилизатором.

2. Все элементы искрозащитного блока представляют собой неразборный блок, залитый компаундом.

6. МАРКИРОВКА

6.1. На табличке, прикрепленной к датчику, нанесены следующие знаки и надписи:

- краткое наименование датчика: ИВЭ-50-1;

- маркировка датчика по взрывозащите по ГОСТ Р 51330.0-99.

- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- знак соответствия по ГОСТ Р50460.

- год выпуска.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Упаковывание производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 (С и относительной влажности воздуха до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

7.2. Перед упаковыванием разъем закрывается заглушкой.

7.3. Датчик помещается в упаковочную тару вместе технической документацией.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

8.1. При распаковке проверить комплектность в соответствии с паспортом на  датчик. В паспорте указать дату ввода датчика в эксплуатацию.

9. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. По степени защиты человека от поражения электрическим током датчик относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12997-84.

9.2. Замену, присоединение и отсоединения датчика от объекта производить при отключенном питании.

9.3. Не допускается эксплуатация датчика при нагрузках, превышающих верхний предел измерений.

9.4. Эксплуатация датчика должна производиться согласно требованиям главы 7.3. ПУЭ, главе 3.4. ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

9.5. В процессе эксплуатации не допускается разборка и ремонт датчиков, которые могут производиться только на заводе-изготовителе.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1.  Датчик  устанавливается в разрыв нагруженной растяжки ключа (рис. 2) с помощью крепления, входящего в комплект датчика и предназначен для измерения момента , при условии, что сила, возникающая в месте установки датчика поз. 4 (рис. 2), не превышает 1 тс.

10.2. Подсоединение к прибору производится в соответствии со схемой электрических соединений при отключенном питании.

Рис.2  Установка  датчика ИВЭ-50-1

1 – растяжки; 2 – страховочный канат; 3 – ключ трубный гидравлический;

4 – место установки датчика ИВЭ-50-1 на растяжке.

10.3. Схема  подключения датчика к внешним цепям  показана  на рис. 3

Рис. 3. Схема  подключения датчика

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

11.1. Ознакомьтесь с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

11.2  Осмотрите датчик и кабель и убедитесь в отсутствии механических повреждений и неисправностей.

11.3. Проверьте состояние разъемных соединений, чистоту контактных соединений,  целостности кабельных связей.

11.4.  Установите датчик в разрыв нагруженной растяжки ключа согласно рис.2.

12. КАЛИБРОВКА

12.1. Калибровка   производится  при   нормальных  условиях,  за которые  принимаются:

- температура окружающей среды, (С ………………………… +15 ( +25

- относительная влажность воздуха, % …………………………….. до 80

- атмосферное давление,  кПа ………………………………………84(106

12.2. Перечень средств измерения и технологического оборудования,  необходимых  для проведения  калибровки датчика указан в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование средств измерения и технологического оборудования | Класс точности |
| --- | --- |
| Силозадающая установка на номинальную нагрузку не менее 1 тс. | 0.5 |
| Миллиамперметр с наибольшим пределом измерения, не менее 25мА | 0.5 |
| Лабораторный блок питания, обеспечивающий следующие параметры : Uвых=24±2В Iвых, не менее 0.1А |  |

12.3.      Порядок проведения калибровки.

12.3.1.  Открыть крышку электронного блока для обеспечения доступа к органам регулировки.

12.3.2.  Установить датчик  на силозадающую установку.

12.3.3.  Подключить к разъему датчика блок питания и миллиамперметр, согласно схеме, изображенной на рис. 4.

Рис.4. Схема подключения при калибровке датчика

12.3.4.  Включить питание датчика.

12.3.5.  Выдержать датчик во включенном состоянии до начала операций по регулировке  не менее 5 минут.

12.3.6. Установить на силозадающей установке нулевое значение нагрузки.

12.3.7.  Вращением  оси переменного резистора  R3 (рис.5) установить значение выходного тока равным  4±0.1мА.

12.3.8.  Установить на силозадающей  установке  значение нагрузки равным  1тс.

12.3.9.  Вращением  оси переменного резистора  R1 (рис.5) установить значение выходного тока равным  20±0.1мА.

Рис.5. Расположение элементов регулировки

в электронном блоке

12.3.10.  Установить на силозадающей установке нулевое значение нагрузки.     Если значение выходного тока отличается от 4 мА более чем на 0.15 мА,  повторить операции по .п.п 12.3.7.-12.3.9.

12.4.   Определение   основной приведенной погрешности измерения.

12.4.1.  Снять показания миллиамперметра при  нагружении в рабочем диапазоне нагрузок, задавая силу на силозадающей  установке  через  0,2 тс.

12.4.2.  Определить основную приведенную погрешность по формуле:

,

где  ( - основная приведенная погрешность, %;

Ii –  показания миллиамперметра в  i-ой точке, мА;

Pi – нагрузка, установленная на силозадающей установке в i-ой точке, тс.

Значение погрешности не должно превышать 1.5%.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

13.1. Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в том числе и воздушным транспортом.

13.2. Условия транспортирования датчика в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

13.3. Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

14.1. Датчик не содержит компонентов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.

14.2. Методы утилизации и проводимые мероприятия по подготовке и отправке датчика на утилизацию соответствуют требованиям, предъявляемым к электронным изделиям общепромышленного назначения.

14.3. Датчик для утилизации демонтируется и разделяется на составные части в соответствии с требованиями местных перерабатывающих вторичное сырьё предприятий.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик  силы ИВЭ-50-1  №_____________ соответствует конструкторской документации  и признан  годным  для  эксплуатации.

# Дата выпуска ____________________________________

# Контролер ОТК ___________________________________

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика конструкторской документации  при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации или хранения датчика 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.

16.2. При обнаружении неисправности изделия в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки изделия предприятию - изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240–38–27

конструкторский отдел: (342) 240-36-50;

факс: (342) 258-13-36.

# Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________

____________________                   _____________________________

подпись                         Ф.И.О.

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О ПЕРВИЧНОЙ  ПОВЕРКЕ

Действительно до

“_____”______________20

Средство измерений:                    Датчик  силы    ИВЭ-50-1

заводской   № ______________________

принадлежащее:   Изготовитель  АО  “Предприятие В-1336”

поверено и на основании результатов первичной поверки  признан

годным  к применению  по  классу             _______________ %

Руководитель метрологической службы

М.П.

Поверитель

“_____”______________ 20